[bookmark: _GoBack]Supplemental Table 2: Descriptive statistics for bias (SpO2 – SaO2) for paired readings
	SaO2 Category
	Massimo
	Nellcor
	
	All

	
	N
	Min
	Max
	Med
	IQR
	N
	Min
	Max
	Med
	IQR
	p
	N
	Min
	Max
	Med
	IQR

	Entire range
	9382
	-70
	59
	1
	3·8
	9382
	-77
	59
	0·2
	3·6
	<0·001
	18764
	-77
	59
	1
	3·3

	SaO2 < 70
	261
	-19
	59
	11
	12
	261
	-4·9
	59
	11·6
	13·7
	0·129
	522
	-9
	59
	11
	13·1

	70 ≤ SaO2 < 75
	259
	-41
	29
	5·5
	8
	259
	-10·6
	29
	5·9
	6·1
	0·186
	518
	-41
	29
	5·9
	6·6

	75 ≤ SaO2 < 80
	450
	-30
	25
	4
	6
	450
	-6·1
	25
	4·4
	6·1
	0·092
	900
	-30
	25
	4·1
	6·9

	80 ≤ SaO2 < 88
	817
	-35
	19
	3
	7
	817
	-16·9
	20
	3
	6·6
	0·389
	1634
	-35
	20
	3
	7

	88 ≤ SaO2 < 92
	668
	-18
	12
	4
	5
	668
	-27·8
	12
	2
	5·2
	<0·001
	1336
	-27·8
	12
	2·9
	5·1

	SaO2 ≥ 92
	6927
	-70
	8
	1
	3
	6927
	-77
	8
	-0·2
	3
	<0·001
	13854
	-77
	8
	0
	2·5




