Supplemental Table 2: Descriptive statistics for bias (SpO2 – SaO2) for paired readings

| SaO2 Category | Massimo |  |  |  |  | Nellcor |  |  |  |  |  | All |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Min | Max | Med | IQR | N | Min | Max | Med | IQR | p | N | Min | Max | Med | IQR |
| Entire range | 9382 | -70 | 59 | 1 | 3·8 | 9382 | -77 | 59 | 0·2 | 3·6 | <0·001 | 18764 | -77 | 59 | 1 | 3·3 |
| SaO2 < 70 | 261 | -19 | 59 | 11 | 12 | 261 | -4·9 | 59 | 11·6 | 13·7 | 0·129 | 522 | -9 | 59 | 11 | 13·1 |
| 70 ≤ SaO2 < 75 | 259 | -41 | 29 | 5·5 | 8 | 259 | -10·6 | 29 | 5·9 | 6·1 | 0·186 | 518 | -41 | 29 | 5·9 | 6·6 |
| 75 ≤ SaO2 < 80 | 450 | -30 | 25 | 4 | 6 | 450 | -6·1 | 25 | 4·4 | 6·1 | 0·092 | 900 | -30 | 25 | 4·1 | 6·9 |
| 80 ≤ SaO2 < 88 | 817 | -35 | 19 | 3 | 7 | 817 | -16·9 | 20 | 3 | 6·6 | 0·389 | 1634 | -35 | 20 | 3 | 7 |
| 88 ≤ SaO2 < 92 | 668 | -18 | 12 | 4 | 5 | 668 | -27·8 | 12 | 2 | 5·2 | <0·001 | 1336 | -27·8 | 12 | 2·9 | 5·1 |
| SaO2 ≥ 92 | 6927 | -70 | 8 | 1 | 3 | 6927 | -77 | 8 | -0·2 | 3 | <0·001 | 13854 | -77 | 8 | 0 | 2·5 |