Table S5. Intra-assay co-efficient of variation for TaqMan qPCR

|  |  | PrA-LNA probe |  | PrB-LNA probe |  | PrA-MGB probe (clade A plasmid) |  | PrA-MGB probe (clade B plasmid) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasmid copy numbers | Ct value |  | CV (%) | Ct value | CV (%) | Ct value | CV (%) | Ct value | CV (%) |
| 1 × 108 | 10.24 ± 0.20 |  | 1.96% | 11.29 ± 0.09 | 0.78% | 11.29 ± 0.07 | 0.63% | 11.61 ± 0.06 | 0.51% |
| 1 × 107 | 14.63 ± 0.15 |  | 1.05% | 14.24 ± 0.04 | 0.27% | 15.63 ± 0.08 | 0.48% | 14.99 ± 0.30 | 2.01% |
| 1 × 106 | 18.09 ± 0.14 |  | 0.77% | 19.04 ± 0.02 | 0.10% | 19.11 ± 0.03 | 0.14% | 19.29 ± 0.06 | 0.33% |
| 1 × 105 | 21.65 ± 0.07 |  | 0.34% | 21.12 ± 0.03 | 0.14% | 22.69 ± 0.13 | 0.58% | 21.53 ± 0.09 | 0.40% |
| 1 × 104 | 25.48 ± 0.30 |  | 1.19% | 24.79 ± 0.16 | 0.66% | 26.41 ± 0.31 | 1.17% | 25.11 ± 0.004 | 0.02% |
| 1 × 103 | 28.84 ± 0.13 |  | 0.45% | 27.95 ± 0.09 | 0.32% | 29.31 ± 0.06 | 0.22% | 27.95 ± 0.14 | 0.49% |
| 1 × 102 | 31.93 ± 0.32 |  | 1.00% | 31.72 ± 0.16 | 0.50% | 33.00 ± 0.31 | 0.94% | 31.39 ± 0.30 | 0.97% |
| 1 × 101 | 34.50 ± 0.41 |  | 1.20% | 36.22 ± 1.14 | 3.14% |  |  |  |  |