## measurements
| EnFlow, VyAire |  | 0.9% NaCl | Sterofundin ISO 1/1 E ISO | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Acetat | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat + NaOH (pH9) | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat + HCL (pH 4.0) | 0,9 % NaCl + NaOH (pH 9)
n | Flow at 2 ml.min^1 |  | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1
1 | BL |  | 0 | 10.1715 | 0.2514 | 6.9498 | 1.1959 | 6.9989 | 11.153
2 | BL |  | 0 | 12.8696 | 9.375 | 2.8555 | 1.2772 | 12.6625 | 10.445
3 | BL |  | 0 | 1.2545 | 7.1905 | 1.6183 | 0.615 | 4.0248 | 9.0312
4 | BL |  | 0 | 3.0324 | 7.2059 | 0 | 0.7195 | 3.1883 | 9.0312
5 | BL |  | 0 | 1.183 | 5.8391 | 0 | 5.6977 | 0 | 11.153
6 | BL |  | 0 | 1.0097 | 6.2865 | 0 | 4.687 | 0 | 10.21
1 | 0 | min | 29.6676 | 121.148 | 129.6104 | 84.8534 | 4686.68 | 560.023 | 88.703
2 | 0 | min | 12.0175 | 72.7106 | 70.9598 | 112.2982 | 65.632 | 335.221 | 484
3 | 0 | min | 17.541 | 382.3468 | 119.4101 | 92.8231 | 1306.226 | 404.52 | 63.953
4 | 0 | min | 16.3016 | 141.1022 | 262.9435 | 23.3025 | 1041.401 | 0 | 81.16
5 | 0 | min | 18.6444 | 276.1486 | 366.0025 | 31.5961 | 1177.793 | 0 | 60.888
6 | 0 | min | 24.0634 | 236.9096 | 388.1341 | 0 | 2057.077 | 0 | 66.781
1 | 30 | min | 3.5613 | 82.8062 | 2181.032 | 537.741 | 167.694 | 926.502 | 134.9
2 | 30 | min | 1.0287 | 40.8174 | 2119.848 | 597.906 | 291.015 | 471.554 | 310.75
3 | 30 | min | 5.5278 | 368.8928 | 3495.634 | 458.168 | 1416.652 | 518.373 | 201.61
4 | 30 | min | 4.7529 | 110.995 | 2819.743 | 0 | 2797.065 | 58.894 | 172.85
5 | 30 | min | 8.675 | 228.0458 | 2084.767 | 0 | 2678.332 | 0 | 140.09
6 | 30 | min | 5.3777 | 134.234 | 1871.596 | 0 | 3227.326 | 24.39 | 227.07
1 | 60 | min | 5.501 | 73.7204 | 2738.165 | 536.969 | 282.825 | 1134.749 | 159.65
2 | 60 | min | 8.8399 | 35.838 | 3379.807 | 421.266 | 400.047 | 547.185 | 311.22
3 | 60 | min | 5.4607 | 371.7766 | 3026.404 |  | 532.431 | 650.524 | 217.4
4 | 60 | min | 7.5389 | 101.1666 | 2186.647 | 0 | 3938.618 | 191.626 | 188.41
5 | 60 | min | 7.6332 | 244.7786 | 2083.934 | 0 | 2851.494 | 29.56 | 188.65
6 | 60 | min | 8.3495 | 104.0592 | 1921.147 |  | 3252.652 | 145.62 | 214.34
| ThermoSense, Fa. Barkey |  | 0.9% NaCl | Sterofundin ISO 1/1 E ISO | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Acetat | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat + NaOH (pH9) | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat + HCL (pH 4.0)
n | Flow at 2 ml.min^1 |  | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1
1 | BL |  | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
2 | BL |  | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
3 | BL |  | ˂LOD | LOD˂y˂ | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
4 | BL |  | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
5 | BL |  | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
6 | BL |  | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD |  | LOD = Limit of detection = | 3 - 4 µg/L
1 | 0 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD |  | LOQ = Limit of quantification = | 8 - 14 µg/L
2 | 0 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
3 | 0 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
4 | 0 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
5 | 0 | min | ˂LOD | LOD˂y˂ | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
6 | 0 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
1 | 30 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
2 | 30 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
3 | 30 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
4 | 30 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
5 | 30 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
6 | 30 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
1 | 60 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
2 | 60 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
3 | 60 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
4 | 60 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
5 | 60 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
6 | 60 | min | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD | ˂LOD
| Level 1, Fa. SmithMedical |  | Sterofundin ISO 1/1 E ISO | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat | 0.9 % NaCl + 50 mmol/l Lactat + NaOH (pH9)
n | Flow at 2 ml.min^1 |  | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1 | Aluminium; µg.l^-1
1 | BL |  | 12.25 | 16.456 | 4.1501
2 | BL |  | 4.354 | 51.101 | 27.071
3 | BL |  | 1.9198 | 64.273 | 21.59
4 | BL |  | 1.4074 | 44.785 | 27.321
5 | BL |  | 6.8842 | 37.929 | 26.822
6 | BL |  | 2.4323 | 24.829 | 148.16
1 | 0 | min | 168.44 | 80.512 | 874.91
2 | 0 | min | 10.231 | 72.212 | 60.208
3 | 0 | min | 11.512 | 46.59 | 32.553
4 | 0 | min | 36.173 | 29.989 | 282.2
5 | 0 | min | 112.08 | 60.706 | 2528.5
6 | 0 | min | 47.383 | 193.25 | 2400.7
1 | 30 | min | 438.53 | 2074.9 | 1675.9
2 | 30 | min | 13.754 | 1842.7 | 2444.8
3 | 30 | min | 5.7467 | 1519.7 | 1376.7
4 | 30 | min | 2821.3 | 1193.1 | 2713.9
5 | 30 | min | 521.39 | 1930 | 3772
6 | 30 | min | 176.13 | 2552.2 | 3992.5
1 | 60 | min | 283.91 | 3098.9 | 2997.1
2 | 60 | min | 10.871 | 3172.2 | 3068.6
3 | 60 | min | 19.519 | 1891.8 | 2600.5
4 | 60 | min | 2608.6 | 2066.3 | 3645.7
5 | 60 | min | 438.76 | 2343.4 | 55.474
6 | 60 | min | 202.08 | 2875.1 | 6.8907
Dieses Diagramm ist in Ihrer Version von Excel nicht verfügbar. Wenn Sie diese Form bearbeiten oder diese Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat speichern, wird das Diagramm dauerhaft beschädigt.
Dieses Diagramm ist in Ihrer Version von Excel nicht verfügbar. Wenn Sie diese Form bearbeiten oder diese Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat speichern, wird das Diagramm dauerhaft beschädigt.
Dieses Diagramm ist in Ihrer Version von Excel nicht verfügbar. Wenn Sie diese Form bearbeiten oder diese Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat speichern, wird das Diagramm dauerhaft beschädigt.