Table 1: Ct values of N and ORF genes amplification for the stored specimen in BRiCM VTM

| Sl. no. | Sample ID | Ct value of N gene | Ct value of ORF gene |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R 03 | 29.72 | 30.28 |
|  | R 05 | 30.78 | 0 |
|  | R 06 | 32.12 | 33.37 |
|  | R 09 | 31.29 | 36.34 |
|  | R 17 | 31.54 | 33.87 |
|  | R 25 | 29.56 | 32.32 |
|  | R 33 | 32.87 | 34.45 |
|  | R 40 | 34.88 | 31.45 |
|  | R 43 | 30.56 | 35.32 |
|  | R 51 | 29.78 | 31.92 |
|  | R 56 | 32.53 | 37.19 |
|  | R 59 | 31.82 | 0 |
|  | R 70 | 30.32 | 36.54 |
|  | R 73 | 34.45 | 37.38 |
|  | R 78 | 32.78 | 37.45 |

Table 2: Performance comparison of BRiCM VTM and Sensure Biotech VTM

| ID | Sensure Biotech VTM |  | BRiCM VTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | ORF | N | ORF |
| K 01 | 31.92 | 38.45 | 32.12 | 38.88 |
| K 02 | 29.78 | 31.29 | 30.34 | 32.45 |
| K 03 | 32.35 | 37.19 | 33.56 | 37.54 |
| K 04 | 29.12 | 30.23 | 30.45 | 34.67 |
| K 05 | 28.23 | 34.23 | 29.21 | 35.34 |
| K 06 | 30.12 | 34.32 | 31.45 | 36.47 |
| K 07 | 32.21 | 37.28 | 33.45 | 38.02 |
| K 08 | 34.12 | 27.34 | 35.15 | 31.49 |
| K 09 | 33.39 | 33.32 | 34.54 | 36.98 |
| K 10 | 33.67 | 35.88 | 34.56 | 37.02 |
| K 11 | 34.25 | 37.65 | 35.41 | 38.49 |
| K 12 | 28.91 | 31.45 | 30.96 | 35.96 |

Table 3: Stability study of BRiCM VTM

| Date | Tube No. | Test Repeat | Parameters |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | Temperature | Total Microbial Count | Yeast and Mold |
| 29/09/2021 | 1 | 1 | 6.69 | 24.6 °C |  |  |
|  |  | 2 | 6.73 | 24.7 °C |  |  |
|  |  | 3 | 6.74 | 24.8 °C |  |  |
|  |  | 4 | 6.74 | 24.8 °C |  |  |
|  |  | 5 | 6.74 | 24.8 °C |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Nil | Nil |
| 6/10/2021 | 1 | 1 | 6.73 | 25.7 °C |  |  |
|  |  | 2 | 6.71 | 25.7 °C |  |  |
|  |  | 3 | 6.68 | 25.7 °C |  |  |
|  |  | 4 | 6.68 | 25.7 °C |  |  |
|  |  | 5 | 6.66 | 25.7 °C |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Nil | Nil |
| 13/10/2021 | 1 | 1 | 6.91 | 24.3 °C |  |  |
|  |  | 2 | 6.91 | 24.3 °C |  |  |
|  |  | 3 | 6.86 | 24.2 °C |  |  |
|  |  | 4 | 6.86 | 24.3 °C |  |  |
|  |  | 5 | 6.86 | 24.4 °C |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Nil | Nil |
| 20/10/2021 | 1 | 1 | 6.91 | 25.4 °C |  |  |
|  |  | 2 | 6.91 | 25.4 °C |  |  |
|  |  | 3 | 6.90 | 25.4 °C |  |  |
|  |  | 4 | 6.89 | 25.4 °C |  |  |
|  |  | 5 | 6.89 | 25.5 °C |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Nil | Nil |
| 27/10/2021 | 1 | 1 | 6.97 | 24.2 °C |  |  |
|  |  | 2 | 6.95 | 24.3 °C |  |  |
|  |  | 3 | 6.93 | 24.3 °C |  |  |
|  |  | 4 | 6.93 | 24.3 °C |  |  |
|  |  | 5 | 6.93 | 24.3 °C |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Nil | Nil |