Table 1. Results for various devices

|  |  | Device 1 | Device 2 | Device 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Printing Time(min) |  | 207 | 219 | 177 |
| Biocompatible resin materials（g） |  | 45 | 30 | 33 |
| Support material （g） |  | 64 | 45 | 48 |
| Pre-safety margin（mm） |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Target points | Ｘ | -34.51 | 36.88 | -39.99 |
|  | Ｙ | -210.54 | -37.22 | 21.01 |
|  | Ｚ | 155.93 | -45.94 | -290.35 |
| Lingula of mandible points | Ｘ | -39.15 | 36.50 | -42.27 |
|  | Ｙ | -209.16 | -37.66 | 22.60 |
|  | Ｚ | 154.66 | -40.97 | -294.50 |
| Post-safety margin（mm） |  | 5.61 | 4.12 | 4.60 |
| Target points | Ｘ | -33.73 | 36.46 | -42.0 |
|  | Ｙ | -210.42 | -37.09 | 22.10 |
|  | Ｚ | 155.38 | -42.16 | -295.32 |
| Lingula of mandible points | Ｘ | -39.15 | 37.48 | -39.24 |
|  | Ｙ | -209.16 | -36.43 | 22.71 |
|  | Ｚ | 154.65 | -46.10 | -291.69 |
| Difference（mm） |  | 0.61 | -0.88 | -0.40 |
| Mean of error（mm） |  | 0.63 |  |  |

Results for print time, amount of material, and accuracy for the three types of devices are shown in the table. Errors were < 1 mm for all devices.