Appendix

Table 4: GPRs of phantom plans using the three QA systems

| Plan | Technique | Energy | Mobius | ArcCHECK | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi-target | IMRT | 6X | 99.9% | 95.1% | 100% |
|  | VMAT | 6X | 100% | 99.8% | 99.8% |
| Prostate | IMRT | 6X | 100% | 99.2% | 100% |
|  | VMAT | 10X | 98.6% | 100% | 99.9% |
| HNN | IMRT | 6X | 99.7% | 97.5% | 99.6% |
|  | VMAT | 6X | 97.3% | 98.8% | 100% |
| C Shape (Easy) | IMRT | 6X | 99.9% | 96.6% | 100% |
|  | VMAT | 6X | 100% | 99.7% | 100% |
| C Shape (Hard) | IMRT | 6X | 97.3% | 95.6% | 99.2% |
|  | VMAT | 6X | 99.9% | 100% | 100% |

Table 5: Average GPRs of patient plans using the three QA systems

|  | Average GPR |
| --- | --- |
| ArcCHECK | 96.4 ± 3.2 % |
| Mobius | 95.3 ± 3.8 % |
| PD | 99.7 ± 0.8 % |