Table 3. Average measured concentration per calibrator level; %CV as a measure of precision (n=18/level).

a) BUP

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.71±0.11 | 15.76 | 64 | 0.986 |
| L2 | 4.45±0.25 | 5.62 | 115 |  |
| L3 | 17.96±1.20 | 6.70 | 125 |  |
| L4 | 59.37±3.31 | 5.58 | 98 |  |
| L5 | 227.52±2.70 | 1.19 | 99 |  |

b) CIT

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1.03±0.15 | 14.7 | 93 | 0.989 |
| L2 | 3.59±0.35 | 9.0 | 104 |  |
| L3 | 14.70±1.85 | 12.6 | 103 |  |
| L4 | 60.53±1.32 | 2.2 | 101 |  |
| L5 | 229.80±2.75 | 1.2 | 100 |  |

c) DES

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.94±0.04 | 4.1 | 88 | 0.987 |
| L2 | 4.23±0.14 | 3.4 | 109 |  |
| L3 | 14.43±0.66 | 4.6 | 100 |  |
| L4 | 62.90±0.91 | 1.5 | 104 |  |
| L5 | 227.50±0.57 | 0.3 | 99 |  |

d) IMI

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.9±0.04 | 4.2 | 89 | 0.991 |
| L2 | 4.33±0.12 | 2.8 | 109 |  |
| L3 | 14.88±0.61 | 4.1 | 101 |  |
| L4 | 61.27±0.77 | 1.3 | 102 |  |
| L5 | 228.61±0.58 | 0.3 | 96 |  |

e) MLN

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1.06±0.31 | 18.82 | 95 | 0.978 |
| L2 | 4.30±0.64 | 14.9 | 120 |  |
| L3 | 14.78±0.76 | 5.1 | 99 |  |
| L4 | 60.12±1.89 | 3.1 | 99 |  |
| L5 | 229.86±1.82 | 0.8 | 100 |  |

f) OLN

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.89±0.03 | 3.0 | 92 | 0.988 |
| L2 | 4.30±0.22 | 5.2 | 106 |  |
| L3 | 16.33±0.85 | 5.2 | 108 |  |
| L4 | 56.50±1.28 | 2.3 | 93 |  |
| L5 | 231.99±1.33 | 0.6 | 101 |  |

g) SRT

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.87±0.02 | 2.2 | 86 | 0.986 |
| L2 | 4.26±0.06 | 1.5 | 107 |  |
| L3 | 15.98±0.51 | 3.2 | 107 |  |
| L4 | 60.52±1.13 | 1.9 | 101 |  |
| L5 | 228.38±1.11 | 0.5 | 99 |  |

h) VIL

| Calibrator Level | μx±σ (ng/mL) | %CV | % Accuracy | Average R2-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1.04±0.08 | 7.4 | 101 | 0.982 |
| L2 | 4.14±0.30 | 7.3 | 104 |  |
| L3 | 13.47±0.43 | 3.2 | 92 |  |
| L4 | 61.58±3.28 | 5.3 | 103 |  |
| L5 | 229.78±3.19 | 1.4 | 100 |  |