Table 5: Details of CT acquisition protocols and radiation dose quantities reported from all identify CT component associated with 18F-FDG whole-body PET/CT examinations.
	CT Dose Measurements
	DLP (mGy.cm)
	Max
	1040
	1244
	4431
	3099
	1210
	1190
	3763
	3035
	1210
	1244
	4431
	3099

	
	
	Min
	209
	221
	474
	614
	543
	370
	835
	820
	209
	221
	474
	614

	
	
	Median
	445.5
	473.1
	1022
	1216
	741.7
	578.1
	1788
	1492
	514.7
	517.2
	1474
	1261

	
	
	Mean
	514.3(±180.4)
	501.5(±193.8)
	1223.1(±630.5)
	1312.5(±423.0)
	832.0(±215.0)
	627.4(±185.0)
	1798.1(±619.9)
	1453.8(±468.3)
	555.2(±213.2)
	563.2(±198.9)
	1513.2(±686.0)
	1364.0(±443.9)

	
	CTDIvol (mGy)
	Max
	9.9
	9.5
	36
	22
	6.6
	6.9
	23
	19
	9.9
	9.5
	36
	22

	
	
	Min
	3.4
	1.6
	4.4
	5.3
	3.4
	2
	5.1
	5
	3.4
	1.6
	4.4
	5

	
	
	Median
	4.7
	3.9
	10
	9.9
	4.9
	3.2
	10
	8.7
	4.7
	3.8
	10
	9.4

	
	
	Mean
	5.4(±1.8)
	4.4(±1.6)
	11.8(±5.2)
	11.1(±3.4)
	4.9(±1.3)
	3.6(±1.0)
	10.9(±3.8)
	8.9(±3.0)
	5.3(±1.8)
	4.0(±1.4)
	11.3(±4.5)
	10.3(±3.4)

	Protocol parameters
	Pitch
	1.38
	1
	1
	0.8
	1.38
	1
	1
	0.8
	1.38
	1
	1
	0.8

	
	Noise index/ or Ref. mAs.
	28 *
	80 ¡
	210 ¡
	210 ¡
	28 *
	80 ¡
	210 ¡
	210 ¡
	28 *
	80 ¡
	210 ¡
	210 ¡

	
	Rec. slice
Thickness
(mm)

	2.5
	5
	3
	3
	2.5
	5
	3
	3
	2.5
	5
	3
	3

	
	Beam
collimation
	16*1.25
	16*1.2
	128*0.6
	128*0.6
	16*1.25
	16*1.2
	128*0.6
	128*0.6
	16*1.25
	16*1.2
	128*0.6
	128*0.6

	
	mAs
	Mean
	78.3
	60
	179
	146
	73.2
	48.5
	157
	123
	78
	54.4
	172
	138

	
	Scan length (cm)
	Mean(±SD)
	96.4(±16.3)
	114.8(±11.3)
	102.1(±7.6)
	118.1(±14.2)
	172.0(±14.9)
	177.2(±15.0)
	165.7(±13.5)
	165.1(±13.5)
	106.1(±13.5)
	145.4(±13.5)
	134.2(±13.5)
	135.3(±26.9)

	CT
purpose
	AC-AL
	AC-AL
	AC-DX
	AC-DX
	AC-AL
	AC-AL
	AC-DX
	AC-DX
	AC-AL
	AC-AL
	AC-DX
	AC-DX

	Number
of
patients

	101
	54
	169
	51
	58
	55
	25
	49
	159
	109
	194
	100

	Hospital
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	Scan
type
	HB
	WB
	HB+
WB



