## Sheet1
Sl. No. | ID |  | TP | Alb | TP-Alb | A/G Ratio | T. Bil |  |  |  |  | D. Bil |  |  |  |  | HDL |  |  |  |  | Ca |  |  |  |  | PO4 |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  | UIBC
|  | Gamma Globulin |  |  |  |  | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev | Vitros | AU5800 | AU%Dev | Cobas | C%Dev
1 | GQJ773 | Monoclonal gammopathy of IgM (κ – Light Chain) | 13.9 | 3.1 | 10.8 | 0.28704 | 0.5 | 0.3 | 40 | 1 | 100 | 0.4 | -2.3 | 675 | 0.1 | 75 | [5 empty] | 13.67 | 13.2 | 3.4382 | 14.3 | 4.61 | 7.2 | 6.4 | 11.1111 | 6.7 | 6.9444 | 72 |  |  | 62 | 13.8889 | 141 | 135 | 4.2553 | 122 | 13.4752
2 | GQL633 | Monoclonal gammopathy of IgG (κ – Light Chain) | 11.1 | 2.5 | 8.6 | 0.2907 | 2.1 | 1.9 | 9.5238 | 2.2 | 4.76 | 1.4 | 1.2 | 14.2857 | 1.8 | 28.57 | 7 | 9 | 28.57 | 3 | 57.1429 | 9.21 | 8.6 | 6.6232 | 8.7 | 5.5375 | 5.6 | 4.9 | 12.5 | 5 | 10.7143 | 26 |  |  | 24 | 7.6923 | 303 | 285 | 5.9406 | 303 | 0
3 | GRA514 | Monoclonal gammopathy of κ – Light Chain (Two bands seen) | 13.9 | 3.2 | 10.7 | 0.29907 | 0.5 | 0.4 | 20 | 0.6 | 20 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | 29 | 25 | 13.7931 | 27 | 6.8966 | 13.37 | 11 | 17.7263 | 11.5 | 13.9865 | 7.4 | 5.7 | 22.973 | 5.9 | 20.2703 | 144 | 102 | 29.1667 | 111 | 22.9167 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 | GRA1240 | Monoclonal gammopathy of IgA (κ – Light Chain) | 9.9 | 2.8 | 7.1 | 0.39437 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | 27 | 32 | 18.52 | 27 | 0 | 9.02 | 8.5 | 5.765 | 8.5 | 5.765 | 5.4 | 4.8 | 11.1111 | 4.7 | 12.963 | 85 | 62 | 27.0588 | 71 | 16.4706 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 | GRE1559 | Biclonal gammopathy of monoclonal IgG (κ – Light Chain) and monoclonal IgG (λ – Light Chain) | 11.1 | 3.4 | 7.7 | 0.44156 | 0.7 | 0.5 | 28.5714 | 1 | 42.86 | 0.2 | -0.6 | 400 | 0.2 | 0 | 44 | 31 | 29.5455 | 32 | 27.2727 | 13.7 | 11.7 | 14.5985 | 11.8 | 13.8686 | 4.9 | 3.3 | 32.6531 | 4.9 | 0 | 118 | 305 | 158.47 | 97 | 17.7966 | 123 | 122 | 0.81301 | 107 | 13.0081
6 | GRG631 | Monoclonal gammopathy of IgA (λ – Light Chain) | 14.4 | 3 | 11.4 | 0.26316 | 0.7 | 0.5 | 28.5714 | 2.3 | 228.57 | 0.2 | 2.5 | 1150 | 0.2 | 0 | 30 | 27 | 10 | 27 | 10 | 10.2 | 9.7 | 4.902 | 9.6 | 5.8824 | 7.5 | 6.7 | 10.6667 | 6.9 | 8 | 186 | 158 | 15.0538 | 142 | 23.6559 | 59 | 64 | 8.47 | 72 | 22.03
7 | GRH262 | Monoclonal gammopathy of IgG (κ – Light Chain) with two additional bands of κ – Light Chain | 10.6 | 3.3 | 7.3 | 0.45205 | 0.5 | 0.4 | 20 | 0.6 | 20 | 0.3 | 1.1 | 266.67 | 0.2 | 33.3333 | 30 | 35 | 16.67 | 37 | 23.33 | 9.42 | 8.9 | 5.5202 | 8.9 | 5.5202 | 4.4 | 4.1 | 6.8182 | 4.4 | 0 | 74 | 61 | 17.5676 | 66 | 10.8108 | 252 | 249 | 1.1905 | 243 | 3.5714
8 | GRK1118 | Monoclonal gammopathy of λ – Light Chain (Two bands seen) | 14.4 | 1.3 | 13.1 | 0.099237 | 1.9 | 1.7 | 10.5263 | 1.8 | 5.2632 | 1.4 | 1.3 | 7.1429 | 1.6 | 14.29 | 10 | 9 | 10 | 8 | 20 | 8.33 | 7.3 | 12.3649 | 7.3 | 12.3649 | 4.4 | 3.5 | 20.4545 | 3.8 | 13.6364 | 76 | 49 | 35.5263 | 59 | 22.3684 | 12 | 1 | 91.6667 | 2 | 83.3333
9 | GRM257 | Monoclonal gammopathy of IgM (λ – Light Chain) | 10.4 | 3.6 | 6.8 | 0.52941 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.7 | 75 | 0.3 | -2.3 | 866.6667 | 0.1 | 66.6667 | 33 | 39 | 18.18 | 39 | 18.18 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
10 | GRP1287 |  | 9.5 | 2.8 | 6.7 | 0.41791 | 0.8 | 0.6 | 25 | 0.5 | 37.5 | 0.3 | 0.2 | 33.3333 | 0.2 | 33.3333 | 27 | 29 | 7.41 | 28 | 3.7 | 9.75 | 8.9 | 8.7179 | 8.3 | 14.8718 | 4.1 | 3.2 | 21.9512 | 3.5 | 14.6341 | 121 | 95 | 21.4876 | 109 | 9.9174 | 54 | 40 | 25.9259 | 30 | 44.4444
11 | GRR908 | Monoclonal gammopathy of λ – Light Chain | 10.3 | 3 | 7.3 | 0.41096 | 3.9 | 4 | 2.56 | 4.4 | 12.82 | 1.5 | 1.7 | 13.33 | 2.4 | 60 | 30 | 36 | 20 | 36 | 20 | 9.4 | 8.7 | 7.4468 | 8.7 | 7.4468 | 4 | 3.3 | 17.5 | 3.4 | 15 | 142 | 115 | 19.0141 | 118 | 16.9014 | 189 | 154 | 18.5185 | 144 | 23.8095
12 | GRR914 | Monoclonal gammopathy of IgA (κ – Light Chain) with a faint monoclonal λ – Light Chain band | 11.4 | 2.8 | 8.6 | 0.32558 | 0.8 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 | 0.4 | -0.7 | 275 | 0.3 | 25 | 20 | 21 | 5 | 23 | 15 | 11.11 | 9.4 | 15.3915 | 9.5 | 14.4914 | 4.2 | 3.3 | 21.4286 | 3.4 | 19.0476 | 73 | 53 | 27.3973 | 56 | 23.2877 | 70 | 79 | 12.86 | 73 | 4.29
13 | GRV1466 | Monoclonal gammopathy of IgG (λ – Light Chain) | 12.9 | 2.3 | 10.6 | 0.21698 | 1.3 | 1.2 | 7.6923 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 37.5 | 0.8 | 0 | [5 empty] | 9.2 | 8.2 | 10.8696 | 8.5 | 7.6087 | 3.9 | 3.2 | 17.9487 | 3.3 | 15.3846 | 63 | 51 | 19.0476 | 50 | 20.6349 | 114 | 80 | 29.8246 | 72 | 36.8421

## UIBC Vitros, UIBC Cobas
0
Method comparison: UIBC: Vitros, UIBC: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 325
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 131.5
303
Last updated 29 July 2023 at 12:53 by Admin | [7 empty] | 115
65.5
247.5
Descriptives | [7 empty] | 7
42
| Difference plot | [6 empty] | 166.5
71.5
93
-19
0
-16
13
-9
-10
-24
-45
3
-42
7
303
-15.7196
-13.6505
7
303
7
303
22.9689
25.038
-54.4081
-52.339
| N | 10
|  | Minimum | Maximum
| UIBC: Vitros | 12 | 303
| UIBC: Cobas | 2 | 303
| (UIBC: Vitros + Cobas) / 2 | 7 | 303
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -15.7685 | -40.7438 | 9.2068 | 10.8305
| Slope | 0.00699 | -0.15728 | 0.17126 | 0.071234 | 0.92425
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 19.7394
Analyse-it® Evaluation Copy

## Fe Vitros, Fe Cobas
25
Method comparison: Fe: Vitros, Fe: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 175
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 67
25
Last updated 29 July 2023 at 12:53 by Admin | [7 empty] | 127.5
78
107.5
Descriptives | [7 empty] | 164
70
| Difference plot | [6 empty] | 67.5
115
130
64.5
56.5
-10
-2
-33
-14
-21
-44
-8
-17
-12
-24
-17
-13
25
164
-1.5596
-36.8782
25
164
25
164
| N | 12 | [5 empty] | 10.0074
-25.3112
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | -13.1266
| Fe: Vitros | 26 | 186 |  |  |  |  | -48.4452
| Fe: Cobas | 24 | 142
| (Fe: Vitros + Cobas) / 2 | 25 | 164
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | 4.7927 | -4.9913 | 14.5767 | 4.3911
| Slope | -0.25409 | -0.35499 | -0.15319 | 0.045283 | 0.00022417
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 5.9016
Analyse-it® Evaluation Copy

## PO4 Vitros, PO4 Cobas
3.5
Method comparison: PO4: Vitros, PO4: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 7.5
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 6.95
5.3
Last updated 29 July 2023 at 12:50 by Admin | [7 empty] | 6.65
5.05
4.9
Descriptives | [7 empty] | 7.2
4.4
| Difference plot | [6 empty] | 4.1
3.8
3.7
3.8
3.6
-0.5
-0.6
-1.5
-0.7
0
-0.6
0
-0.6
-0.6
-0.6
-0.8
-0.6
3.6
7.2
-0.48765
-0.76418
3.6
7.2
3.6
7.2
| N | 12 | [5 empty] | 0.2654
-0.011132
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | -1.2407
| PO4: Vitros | 3.9 | 7.5 |  |  |  |  | -1.5172
| PO4: Cobas | 3.3 | 6.9
| (PO4: Vitros + Cobas) / 2 | 3.6 | 7.2
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -0.21111 | -1.2115 | 0.78927 | 0.44898
| Slope | -0.076815 | -0.27248 | 0.11885 | 0.087817 | 0.40225
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.38422
Analyse-it® Evaluation Copy

## Ca Vitros, Ca Cobas
7
Method comparison: Ca: Vitros, Ca: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 14
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 13.985
8.955
Last updated 29 July 2023 at 12:51 by Admin | [7 empty] | 12.435
8.76
12.75
Descriptives | [7 empty] | 9.9
9.16
| Difference plot | [6 empty] | 7.815
9.025
9.05
10.305
8.85
0.63
-0.51
-1.87
-0.52
-1.9
-0.6
-0.52
-1.03
-1.45
-0.7
-1.61
-0.7
7.815
13.985
-0.89495
-0.90416
7.815
13.985
7.815
13.985
| N | 12 | [5 empty] | 0.58688
0.57766
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | -2.3768
| Ca: Vitros | 8.33 | 13.7 |  |  |  |  | -2.386
| Ca: Cobas | 7.3 | 14.3
| (Ca: Vitros + Cobas) / 2 | 7.815 | 13.985
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -0.88328 | -3.5904 | 1.8238 | 1.2149
| Slope | -0.0014934 | -0.26562 | 0.26263 | 0.11854 | 0.9902
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.75605
Analyse-it® Evaluation Copy

## HDL Vitros, HDL Cobas
5
Method comparison: HDL: Vitros, HDL: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 40
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 5
28
Last updated 29 July 2023 at 12:49 by Admin | [7 empty] | 27
38
28.5
Descriptives | [7 empty] | 33.5
9
| Difference plot | [6 empty] | 36
27.5
33
21.5
-4
-2
0
-12
-3
7
-2
6
1
6
3
5
38
-1.9899
1.1236
5
38
5
38
9.29
12.4034
| N | 11 | [5 empty] | -13.2697
-10.1563
|  | Minimum | Maximum
| HDL: Vitros | 7 | 44
| HDL: Cobas | 3 | 39
| (HDL: Vitros + Cobas) / 2 | 5 | 38
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -2.4616 | -13.3742 | 8.4509 | 4.824
| Slope | 0.094347 | -0.29591 | 0.4846 | 0.17251 | 0.59775
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 5.7551
Analyse-it® Evaluation Copy

## D. Bil Vitros, D. Bil Cobas
0
Method comparison: D. Bil: Vitros, D. Bil: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 2
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 0.25
1.6
Last updated 29 July 2023 at 12:49 by Admin | [7 empty] | 0.15
0.15
0.2
Descriptives | [7 empty] | 0.2
0.25
| Difference plot | [6 empty] | 1.5
0.2
0.25
1.95
0.35
0.8
-0.3
0.4
-0.1
-0.1
0
0
-0.1
0.2
-0.2
-0.1
0.9
-0.1
0
0.15
1.95
-0.15838
0.62231
0.15
1.95
| N | 13 | [5 empty] | 0.15
1.95
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | 0.12663
| D. Bil: Vitros | 0.2 | 1.5 |  |  |  |  | 0.90732
| D. Bil: Cobas | 0.1 | 2.4 |  |  |  |  | -0.44339
| (D. Bil: Vitros + Cobas) / 2 | 0.15 | 1.95 |  |  |  |  | 0.3373
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -0.22344 | -0.34741 | -0.099463 | 0.056326
| Slope | 0.43372 | 0.2904 | 0.57703 | 0.065115 | 3.5592e-05
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.14542
Analyse-it® Evaluation Copy

## T. Bil Vitros, T. Bil Cobas
0
Method comparison: T. Bil: Vitros, T. Bil: Cobas | [6 empty] | v6.15.4 | 4.5
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 0.75
2.15
Last updated 29 July 2023 at 12:48 by Admin | [7 empty] | 0.55
0.4
0.85
Descriptives | [7 empty] | 1.5
0.55
| Difference plot | [6 empty] | 1.85
0.55
0.65
4.15
0.65
1.3
0.5
0.1
0.1
0
0.3
1.6
0.1
-0.1
0.3
-0.3
0.5
-0.3
0
0.4
4.15
0.11405
0.57574
0.4
4.15
| N | 13 | [5 empty] | 0.4
4.15
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | 1.078
| T. Bil: Vitros | 0.4 | 3.9 |  |  |  |  | 1.5396
| T. Bil: Cobas | 0.4 | 4.4 |  |  |  |  | -0.84986
| (T. Bil: Vitros + Cobas) / 2 | 0.4 | 4.15 |  |  |  |  | -0.38816
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | 0.064801 | -0.40995 | 0.53955 | 0.2157
| Slope | 0.12312 | -0.17758 | 0.42382 | 0.13662 | 0.3868
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.4918
Analyse-it® Evaluation Copy

## UIBC Vitros, UIBC AU5800
0
Method comparison: UIBC: Vitros, UIBC: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 300
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 138
294
Last updated 29 July 2023 at 12:47 by Admin | [7 empty] | 122.5
61.5
250.5
Descriptives | [7 empty] | 6.5
47
| Difference plot | [6 empty] | 171.5
74.5
97
-6
-18
-1
5
-3
-11
-14
-35
9
-34
6.5
294
-6.9121
-16.2424
6.5
294
6.5
294
23.5268
14.1964
-37.351
-46.6813
| N | 10
|  | Minimum | Maximum
| UIBC: Vitros | 12 | 303
| UIBC: AU5800 | 1 | 285
| (UIBC: Vitros + AU5800) / 2 | 6.5 | 294
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -6.7011 | -26.8075 | 13.4053 | 8.7192
| Slope | -0.032453 | -0.16399 | 0.099087 | 0.057043 | 0.58502
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 15.5303
Analyse-it® Evaluation Copy

## Fe Vitros, Fe AU5800
50
Method comparison: Fe: Vitros, Fe: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 225
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 123
73.5
Last updated 29 July 2023 at 12:45 by Admin | [7 empty] | 211.5
172
67.5
Descriptives | [7 empty] | 62.5
108
| Difference plot | [6 empty] | 128.5
63
57
-42
-23
187
-28
-13
-27
-26
-27
-20
-12
57
211.5
-43.6714
82.5779
57
211.5
57
211.5
63.9684
190.2177
-151.3112
-25.0619
| N | 10
|  | Minimum | Maximum
| Fe: Vitros | 63 | 186
| Fe: AU5800 | 49 | 305
| (Fe: Vitros + AU5800) / 2 | 57 | 211.5
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -90.2488 | -184.6526 | 4.1551 | 40.9383
| Slope | 0.81715 | 0.015571 | 1.6187 | 0.3476 | 0.046623
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 54.9193
Analyse-it® Evaluation Copy

## PO4 Vitros, PO4 AU5800
3.5
Method comparison: PO4: Vitros, PO4: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 7.5
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 6.8
5.25
Last updated 29 July 2023 at 12:44 by Admin | [7 empty] | 6.55
5.1
4.1
Descriptives | [7 empty] | 7.1
4.25
| Difference plot | [6 empty] | 3.95
3.65
3.65
3.75
3.55
-0.8
-0.7
-1.7
-0.6
-1.6
-0.8
-0.3
-0.9
-0.9
-0.7
-0.9
-0.7
3.55
7.1
-0.81148
-1.0142
3.55
7.1
3.55
7.1
| N | 12 | [5 empty] | -0.014573
-0.21727
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | -1.6084
| PO4: Vitros | 3.9 | 7.5 |  |  |  |  | -1.8111
| PO4: AU5800 | 3.2 | 6.7
| (PO4: Vitros + AU5800) / 2 | 3.55 | 7.1
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -0.60878 | -1.6301 | 0.41251 | 0.45836
| Slope | -0.057099 | -0.26242 | 0.14822 | 0.092148 | 0.54935
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.40659
Analyse-it® Evaluation Copy

## Ca Vitros, Ca AU5800
7.5
Method comparison: Ca: Vitros, Ca: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 13.5
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 13.435
8.905
Last updated 29 July 2023 at 12:43 by Admin | [7 empty] | 12.185
8.76
12.7
Descriptives | [7 empty] | 9.95
9.16
| Difference plot | [6 empty] | 7.815
9.325
9.05
10.255
8.7
-0.47
-0.61
-2.37
-0.52
-2
-0.5
-0.52
-1.03
-0.85
-0.7
-1.71
-1
7.815
13.435
-0.65869
-1.5881
7.815
13.435
7.815
13.435
| N | 12 | [5 empty] | 0.52855
-0.40083
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | -1.8459
| Ca: Vitros | 8.33 | 13.7 |  |  |  |  | -2.7753
| Ca: AU5800 | 7.3 | 13.2
| (Ca: Vitros + AU5800) / 2 | 7.815 | 13.435
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | 0.63368 | -1.6791 | 2.9465 | 1.038
| Slope | -0.16537 | -0.39289 | 0.06215 | 0.10211 | 0.13641
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.60575
Analyse-it® Evaluation Copy

## HDL Vitros, D. Bil AU5800
4
Method comparison: HDL: Vitros, D. Bil: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 22
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 4.1
14.55
Last updated 29 July 2023 at 12:40 by Admin | [7 empty] | 13.55
21.7
16.25
Descriptives | [7 empty] | 15.55
5.65
| Difference plot | [6 empty] | 15.35
13.6
15.85
9.65
-5.8
-28.9
-26.9
-44.6
-27.5
-28.9
-8.7
-35.3
-26.8
-28.3
-20.7
4.1
21.7
-6.3816
-43.4696
4.1
21.7
4.1
21.7
-0.98977
-38.0777
| N | 11 | [5 empty] | -11.7735
-48.8614
|  | Minimum | Maximum
| HDL: Vitros | 7 | 44
| D. Bil: AU5800 | -2.3 | 2.5
| (HDL: Vitros + D. Bil: AU5800) / 2 | 4.1 | 21.7
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | 2.2582 | -3.2546 | 7.771 | 2.437
| Slope | -2.1073 | -2.4984 | -1.7162 | 0.17288 | 6.7394e-07
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 2.751
Analyse-it® Evaluation Copy

## D. Bil Vitros, D. Bil AU5800
-1
Method comparison: D. Bil: Vitros, D. Bil: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 1.75
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | -0.95
1.3
Last updated 29 July 2023 at 12:38 by Admin | [7 empty] | 0.15
0.15
-0.2
Descriptives | [7 empty] | 1.35
0.7
| Difference plot | [6 empty] | 1.35
-1
0.25
1.6
-0.15
0.65
-2.7
-0.2
-0.1
-0.1
-0.8
2.3
0.8
-0.1
-2.6
-0.1
0.2
-1.1
-0.3
-1
1.6
-2.0795
1.0967
-1
1.6
| N | 13 | [5 empty] | -1
1.6
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | -0.50088
| D. Bil: Vitros | 0.2 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6753
| D. Bil: AU5800 | -2.3 | 2.5 |  |  |  |  | -3.658
| (D. Bil: Vitros + AU5800) / 2 | -1 | 1.6 |  |  |  |  | -0.4819
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -0.85787 | -1.4046 | -0.31118 | 0.24838
| Slope | 1.2216 | 0.62401 | 1.8192 | 0.2715 | 0.00090219
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.80541
Analyse-it® Evaluation Copy

## T. Bil Vitros, T. Bil AU5800
0
Method comparison: T. Bil: Vitros, T. Bil: AU5800 | [6 empty] | v6.15.4 | 4
0
Sheet1 A1:AO15 | [7 empty] | 0
Filter: No filter | [7 empty] | 1.8
1.25
Last updated 29 July 2023 at 12:36 by Admin | [7 empty] | 0.6
0.4
2
Descriptives | [7 empty] | 0.45
0.65
| Difference plot | [6 empty] | 0.4
3.95
0.7
0.6
0.45
0.45
-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
-0.3
0
0.1
-0.2
-0.2
-0.1
0.1
0.4
3.95
-0.14897
-0.0083725
0.4
3.95
| N | 13 | [5 empty] | 0.4
3.95
|  | Minimum | Maximum |  |  |  |  | 0.089925
| T. Bil: Vitros | 0.4 | 3.9 |  |  |  |  | 0.23053
| T. Bil: AU5800 | 0.3 | 4 |  |  |  |  | -0.38787
| (T. Bil: Vitros + AU5800) / 2 | 0.4 | 3.95 |  |  |  |  | -0.24727
Fit Differences
Fit D = ɑ + β Z
| Parameter | Estimate | 95% CI |  | SE | p
| Intercept | -0.16482 | -0.27398 | -0.055651 | 0.049598
| Slope | 0.039606 | -0.036191 | 0.1154 | 0.034438 | 0.27451
H0: β = 0 The bias is constant. H1: β ≠ 0 The bias is not constant.
| Sy.x | 0.12189
Analyse-it® Evaluation Copy