# Appendix 1 - Magnet Resonance Imaging protocol sequences

## Structural image - T1 weighted

| Site | Berlin | Bochum | Dresden | Frankfurt | Göttingen | Heidelberg | Hamburg | Marburg | Tübingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time (TR) | 1900 ms | shortest | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms |
| Echo time (TE) | 2.26 ms | shortest | 2.26 ms | 2.26 ms | 2.26 ms | 2.26 ms | 2.26 ms | 2.26 ms | 2.26 ms |
| Field of View (FoV) mm² | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 |
| Matrix size | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 |
| Slice thickness mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Distance factor | 50 % | 0 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Flip angle | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Phase encoding direction | Anterior >> Posterior | Right >> Left | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior |
| Bandwidth | 200 Hz/Px | 191 Hz | 200 Hz/Px | 200 Hz/Px | 200 Hz/Px | 200 Hz/Px | 200 Hz/Px | 200 Hz/Px | 200 Hz/Px |
| Acquisition order | Ascending | Cartesian | Ascending | Ascending | Ascending | Ascending | Ascending | Ascending | Ascending |
| Number of slices | 176 | 220 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Effective voxel size (mm³) | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 | 1.0 x 1.0 x 1.0 |
| Acquisition time (TA) min | 4:26 | 3:11 | 4:26 | 4:28 | 4:26 | 4:26 | 4:26 | 4:26 | 4:26 |

## Functional measurement - Resting state

| Site | Berlin | Bochum | Dresden | Frankfurt | Göttingen | Heidelberg | Hamburg | Marburg | Tübingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time (TR) | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2050 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms |
| Echo time (TE) | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms |
| Field of View (FoV) mm² | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 |
| Matrix size | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 |
| Slice thickness | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| Distance factor | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Flip angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Phase encoding direction | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior |
| Bandwidth | 2894 Hz/Px | 3987 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2298 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2604 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2894 Hz/Px |
| Acquisition order | Interleaved – Ascending | Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending |
| Number of slices | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 |
| Measurements | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Effective voxel size (mm³) | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 |
| Acquisition time (TA) | 8:24 min | 8:30 min | 8:24 min | 8:37 min | 8:24 min | 8:24 min | 8:24 min | 8:24 min | 8:24 min |

## Functional measurement - DRD Task

| Site | Berlin | Bochum | Dresden | Frankfurt | Göttingen | Heidelberg | Hamburg | Marburg | Tübingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time (TR) | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms | 1900 ms |
| Echo time (TE) | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms |
| Field of View (FoV) mm² | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 |
| Matrix size | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 |
| Slice thickness | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| Distance factor | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Flip angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Phase encoding direction | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior |
| Bandwidth | 2894 Hz/Px | 3653 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2298 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2232 Hz/Px | 2894 Hz/Px | 2894 Hz/Px |
| Acquisition order | Interleaved - Ascending | Interleaved | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending |
| Number of slices | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 |
| Measurements | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Effective voxel size (mm³) | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 x 3.0 |
| Acquisition time (TA) | 5:55 min | 6:00 min | 5:55 min | 5:55 min | 5:55 min | 5:55 min | 5:55 min | 5:55 min | 5:55 min |

## Functional measurement - Face Task

| Site | Berlin | Bochum | Dresden | Frankfurt | Göttingen | Heidelberg | Hamburg | Marburg | Tübingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time (TR) | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms |
| Echo time (TE) | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms |
| Field of View (FoV) mm² | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 | 210 x 210 |
| Matrix size | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 |
| Slice thickness | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Distance factor | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Flip angle | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Phase encoding direction | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior |
| Bandwidth | 2232 Hz/Px | 3987 Hz/Px | 2232 Hz/Px | 2298 Hz/Px | 2298 Hz/Px | 2232 Hz/Px | 2232 Hz/Px | 2232 Hz/Px | 2368 Hz/Px |
| Acquisition order | Interleaved - Ascending | Interleaved | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending | Interleaved - Ascending |
| Number of slices | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 |
| Measurements | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Effective voxel size (mm³) | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 | 3.3 x 3.3 x 3.8 |
| Acquisition time (TA) | 6:20 min | 6:24 min | 6:20 min | 6:20 min | 6:20 min | 6:20 min | 6:20 min | 6:20 min | 6:18 min |

## Functional measurement - ToM Task

| Site | Berlin | Bochum | Dresden | Frankfurt | Göttingen | Heidelberg | Hamburg | Marburg | Tübingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time (TR) | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms | 2000 ms |
| Echo time (TE) | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms |
| Field of View (FoV) mm² | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 | 192 x 192 |
| Matrix size | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 64 |
| Slice thickness | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| Distance factor | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Flip angle | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Phase encoding direction | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior |
| Bandwidth | 2112 Hz/Px | 3653 Hz/Px | 2112 Hz/Px | 2298 Hz/Px | 2112 Hz/Px | 2112 Hz/Px | 2112 Hz/Px | 2112 Hz/Px | 2112 Hz/Px |
| Acquisition order | Interleaved - Descending | Interleaved | Interleaved - Descending | Interleaved - Descending | Interleaved - Descending | Interleaved - Descending | Interleaved - Descending | Interleaved - Descending | Interleaved - Descending |
| Number of slices | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Measurements | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Effective voxel size (mm³) | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 | 3.0 x 3.0 x 4.0 |
| Acquisition time (TA) | 8:02 min | 8:08 min | 8:02 min | 8:02 min | 8:02 min | 8:02 min | 8:04 min | 8:02 min | 8:02 min |

## Fieldmap

| Site | Berlin | Bochum | Dresden | Frankfurt | Göttingen | Heidelberg | Hamburg | Marburg | Tübingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time (TR) | 531 ms | 531 ms | 531 ms | 540 ms | 531 ms | 531 ms | 531 ms | 531 ms | 531 ms |
| Echo time (TE) 1 | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms | 4.92 ms |
| TE 2 | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms | 7.38ms |
| Field of View (FoV) mm² | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 | 256 x 256 |
| Matrix size | 78 x 78 | 128 x 128 | 78 x 78 | 64 x 64 | 78 x 78 | 78 x 78 | 78 x 78 | 78 x 78 | 78 x 78 |
| Slice thickness | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| Distance factor | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Flip angle | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| Phase encoding direction | Anterior >> Posterior | Right >> Left | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Anterior >> Posterior | Right >> Left |
| Bandwidth | 261 Hz/Px | 290 Hz/Px | 261 Hz/Px | 261 Hz/Px | 261 Hz/Px | 261 Hz/Px | 290 Hz/Px | 261 Hz/Px | 290 Hz/Px |
| Acquisition order | Interleaved - Interleaved | default | Interleaved - Interleaved | Interleaved - Interleaved | Interleaved - Interleaved | Interleaved - Interleaved | Interleaved - Interleaved | Interleaved - Interleaved | Interleaved - Interleaved |
| Number of slices | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Measurements | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effective voxel size (mm³) | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 4.0 x 4.0 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 | 3.3 x 3.3 x 3.0 |
| Acquisition time (TA) | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:12 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:25 |