Table

Table 1. Primers and probes

| Genbank ID | quencher | fluorophore | Primers and probe(3’ to 5’) | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K02718 | BHQ-1 | FAM | F: CATGCGGGTGGTCAGGTAATA R: CTTGGTCGCTGGATAGTCGT P: TGGCCAACCACCCCGCCGCG | HPV16 |
| X05015 | BHQ-1 | HEX | F: TAATAAGGTGCCTGCGGTGC R: GTTGGAGTCGTTCCTGTCGT P: AGGCCAGTGCCATTCGTGCTGCAACCG | HPV18 |
| J04353 M12732 X74477 X74481 X77858 D21208 | BHQ-2 | ROX | F: CCAACAGCCAACAACACCAC R: CTGTGCTCTGGCTCTGTTCT P: GGTGTGCGGCGGGCGACGACGT | HPV 31,33,35,52,59,67 |
| M62849 X74479 D90400 DQ080079 | BHQ-2 | ROX | F: CCTGCCTTAACCTCGCGTAA R: CCTGCCTTAACCTCGCGTAA P: CCCGGCGTGGCACACAAATTGGAGCGC | HPV 39,45,58,68 |
| M62877 X74483 U31794 | BHQ-2 | ROX | F: TCAAACACCCCAACGACCAA R: GCTGTCGTTTTCGCTGTTGT P: CCCCTTACCACCTGCGTGGGCGCC | HPV 51,56,66 |
| AH001475.2 | BHQ-2 | CY5 | F: GCAAGGTGAACGTGGATGAA R: GTCTCCACATGCCCAGTTTCT P: GGTGGTGAGGCCCTGGGCAGGTTGGT | β globin |

Table 2. Primer and probe concentration optimization

| Mean CT in 6,6,2 pM Primer F, Primer R, probe concentration | Mean CT in 3,3,1 pM Primer F, Primer R, probe concentration | Mean CT in 1.5,1.5,1 pM Primer F, Primer R, probe concentration | target |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.46 | 21.97 | 24.37 | HPV 16 |
| 26.08 | 25.39 | 27.14 | HPV 18 |
| 22.89 | 21.78 | 22.70 | HPV 31 |
| 25.47 | 24.67 | 24.43 | HPV 33 |
| 28.31 | 26.12 | 26.97 | HPV 35 |
| 25.19 | 25.32 | 28.69 | HPV 39 |
| 23.47 | 20.74 | 22.62 | HPV 45 |
| 22.75 | 21.24 | 20.86 | HPV 51 |
| 29.39 | 28.67 | 30.11 | HPV 52 |
| 24.41 | 22.49 | 24.01 | HPV 56 |
| 20.82 | 19.81 | 22.98 | HPV 58 |
| 25.73 | 26.35 | 27.70 | HPV 59 |
| 27.44 | 27.09 | 27.85 | HPV 66 |
| 23.48 | 23.16 | 24.67 | HPV 67 |
| 19.34 | 17.21 | 20.52 | HPV 68 |
| 16.28 | 16.55 | 20.41 | β Globin |

Table 3. Analytical sensitivity

| 1 | 10 | 25 | 50 | copy/µL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 100 | 100 | 100 | HPV 16 |
| 95 | 100 | 100 | 100 | HPV 18 |
| 65 | 95 | 100 | 100 | HPV 31 |
| 70 | 95 | 95 | 100 | HPV 33 |
| 45 | 95 | 100 | 100 | HPV 35 |
| 90 | 100 | 100 | 100 | HPV 39 |
| 50 | 95 | 95 | 100 | HPV 45 |
| 70 | 100 | 100 | 100 | HPV 51 |
| 45 | 95 | 100 | 100 | HPV 52 |
| 45 | 100 | 100 | 100 | HPV 56 |
| 90 | 100 | 100 | 100 | HPV 58 |
| 40 | 95 | 95 | 100 | HPV 59 |
| 65 | 100 | 100 | 100 | HPV 66 |
| 80 | 95 | 100 | 100 | HPV 67 |
| 75 | 95 | 100 | 100 | HPV 68 |

Table 4. Comparison of the Developed Multiplex Real-time PCR Assay with a Commercial Kit

| Multiplex Real time PCR |  | number | Detected by INNO-LiPA HPV Genotyping Extra II Assay |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 27 | 27 | HPV 16 |
| 100% | 15 | 15 | HPV 18 |
| 98% | 106 | 108 | HPV HR |
| 100% | 40 | 40 | HPV negative |