Supplement 10: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 8

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 42.4±1.1 | 42.8±1.8 | 43.5±0.9 | 42.1±2.8 | 42.7±1.6 |
| Mean pressure (mbar) | 21.1±0.6 | 20.3±1.2 | 19.1±0.7 | 21.0±1.0 | 20.9±0.3 |
| Peak pressure (mbar) | 46.4±0.9 | 45.5±1.4 | 45.7±0.7 | 44.8±2.1 | 45.8±1.0 |
| Expiratory minute volume (l) | 13.5±0.2 | 11.7±2.2 | 9.4±2.4 | 12.9±0.8 | 12.8±0.8 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 137.4±2.8 | 118.5±21.9 | 95.3±23.2 | 130.8±7.2 | 129.4±9.0 |
| Leakage volume (%) | 0.4±0.6 | 7.7±6.0 | 14.7±4.2 | 5.9±2.1 | 2.6±2.1 |
| Respiratory rate | 98.4±2.2 | 97.6±3.7 | 97.8±3.4 | 96.7±5.5 | 98.2±2.6 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |