Supplement 4: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 2

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 43.8±1.6 | 36.5±4.8 | 37.0±1.2 | 35.9±1.5 | 36.7±8.7 |
| Mean pressure (mbar) | 20.2±0.7 | 16.6±2.3 | 16.7±0.4 | 15.7±0.7 | 17.2±4.1 |
| Peak pressure (mbar) | 46.0±1.3 | 38.5±4.2 | 38.3±1.0 | 38.1±1.4 | 39.0±7.8 |
| Expiratory minute volume (l) | 6.6±0.5 | 3.2±2.0 | 2.0±0.7 | 2.0±0.2 | 5.6±1.4 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 67.2±3.9 | 28.6±25.0 | 20.2±7.2 | 6.9±8.6 | 58.7±15.2 |
| Leakage volume (%) | 7.1±1.9 | 79.8±3.0 | 92.6±5.3 | 94.8± 8.6 | 52.0±11.0 |
| Respiratory rate | 96.9±5.1 | 80.9±15.9 | 79.9±18.7 | 74.5±6.1 | 88.3±20.2 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |