Supplement 8: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 6

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 41.9±0.7 | 34.3±1.7 | 32.3±0.3 | 35.3±1.2 | 35.1±1.3 |
| Mean pressure (mbar) | 14.8±0.2 | 14.6±1.1 | 13.4±0.6 | 15.2±0.4 | 15.2±1.1 |
| Peak pressure (mbar) | 47.2±1.0 | 42.8±3.7 | 45.4±3.7 | 39.1±1.6 | 43.8±2.3 |
| Expiratory minute volume (l) | 4.0±0.2 | 0.9±1.1 | 0.0±0.0 | 0.5±0.0 | 2.3±0.6 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 39.1±1.4 | 2.3±3.3 | 0.0±0.0 | 0.5±0.9 | 6.4±2.4 |
| Leakage volume (%) | 1.3±1.0 | 97.0±3.5 | 97.9±4.3 | 98.2±3.7 | 95.0±2.1 |
| Respiratory rate | 95.6±5.5 | 31.5±40.3 | 0±0.0 | 9.9±0.3 | 84.5±15.6 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |